RMS Sampling

- Vickers

Laboratorija za tvrdocu UME-a posjeduje tri masine za pravljenje otisaka na referentim blokova, a za pravljenje Vickers otisaka koristene su:

- LEICA VMHT AUTO  opsega od 50 g do 2 kg,

- ST-RBV-2021 opsega od 3 kg do 150 kg,

- ST-YYB-2021 opsega od 187,5 kg do 3 t.

Prilikom odabira tvrdoće referentnih blokova na kojima ce se praviti otisci, pracena je dostupnost istih u laboratoriji u UME. Cilj je bio koristiti pet blokova razlicite tvrdoce za jednu vrijednost sile, od meksih, preko srednje tvdih blokova, do tvrdih blokova. Izuzetak je napravljen za silu od 50 gf, jer je u standardu ISO 6507-4 navedeno da se pri ovoj sili moze napraviti vidljiv otisak na bloku tvdoce 231,8 HV. Iz tog razloga su za skalu HV0,05 koristena samo tri bloka rasporedjena po opsegu navedenom u standard.

Ispitivana povrsina svakog bloka je podijeljena u tri zone, te je u svakoj zoni napravljen po jedan otisak pri istom intenzitetu sile. Standardom je preporuceno da se pravi 5 otisaka pri istom intenzitetu sile radi nehomogenosti referentnog bloka, ali je zbog dostupnosti referentnih blokova I prostora na njima odabrano da se radi po tri otiska. Prilikom pravljenja otisaka pracene su preporuke standarda u pogledu duzine trajanja razlicitih faza opterecenja, te pozicioniranja otisaka I razmaka izmedju susjednih otisaka.

Za masinu za pravljenje otisaka opsega od 50 g do 2 kg

Masina ima opseg od 50 g do 2 kg, koristen je korak od 25% maksimalnog intenziteta sile navedene u standard ISO 6507-4:

- Min – 0,05 kgf,

- 25% Max – 0,5 kgf,

- 50% Max – 1 kgf,

- Max – 2 kgf.

Tacka koja bi odgovarala 75% max nije odabrana jer se opterecenje od 1,5 kgf ne nalazi u standard ISO 6507-4.

Planirano je korsitit blokove cije su vrijednosti tvdoce priblizne:

40 HV 0,05		100 HV 0,5		100 HV 1		100 HV 2

100 HV 0,05		300 HV 0,5		300 HV 1		300 HV 2

200 HV 0,05		500 HV 0,5		500 HV 1		500 HV 2

700 HV 0,5		700 HV 1		700 HV 2

900 HV 0,5		900 HV 1		900 HV  2

Za testiranje su korsiteni sljedeci blokovi:

- 39,6HV1 serijskog broja 710-404,

- 102HV1 serijskog broja 711-081,

- 207HV1 serijskog broja 710-655,

- 307HV1 serijskog broja 706-437,

- 502HV1 serijskog broja 711-246,

- 708HV1 serijskog broja 710-106,

- 904HV1 serijskog broja 709-293.

Za masinu opsega od 3 kg do 150 kg

Za masinu opsega od 3 kg do 150 kg koristen je korak od 25% maksimalnog intenziteta sile navedene u standard ISO 6507-4:

- Min - 3 kgf,

- ≈25% Max - 20 kgf,

- 50% Max - 50 kgf,

- Max - 100 kgf.

Tacka koja bi odgovarala 75% max nije odabrana jer se opterecenje od 75 kgf ne nalazi u standard ISO 6507-4.

Planirano je korsitit blokove cije su vrijednosti tvdoce priblizne:

100 HV 3		100 HV 20		100 HV 50		100 HV 100

300 HV 3		300 HV 20		300 HV 50		300 HV 100

500 HV 3		500 HV 20		500 HV 50		500 HV 100

700 HV 3		700 HV 20		700 HV 50		700 HV 100

900 HV 3		900 HV 20		900 HV 50		900 HV 100

Za testiranje su korsiteni sljedeci blokovi:

- 160HV10 serijskog broja 293-250,

- 300HV10 serijskog broja 294-367,

- 503HV10 serijskog broja 294-481,

- 701HV30 serijskog broja 216-610,

- 898HV30 serijskog broja 221-101.

- Brinell

Laboratorija za tvrdocu UME-a posjeduje tri masine za pravljenje otisaka na referentim blokova, a za pravljenje Brinell otisaka koristene su:

- ST-RBV-2021 opsega od 3 kg do 150 kg,

- ST-YYB-2021 opsega od 187,5 kg do 3 t.

Posto je analiza Brinell otisaka radjena na reprezentativnom broju uzoraka, isptivanja su radjena na manjem broju referentnih blokova i sa manjim brojem sila pri pravljenju otisaka. Ispitivanje je radjeno na tri bloka, mekom, srednje mekom I tvrdom referentnom bloku. Koristeni su utiskivaci sa najmanjim I najvecim precnikom 1 mm I 10 mm navedenim u standardu. U kombinaciji sa utiskivacem od 1 mm pravljeni su otisci sa najmanjom I najvecom silom koju dostupan sistem na UME-u moze postici. Kod utiskivaca precnika 10 mm koristena je sila od 500 kgf, jer se otisci pri manjim silama nisu vidjeli na tvrdjim blokovima, dok je za maksimalno opterecenje koristena najveca sila preporucena standardom ISO 6506-4.

Planirano je korsitit blokove cije su vrijednosti tvdoce priblizne:

100 HBW 1/5		100 HBW 1/30		100 HBW 10/500		100 HBW 10/3000

300 HBW 1/5		300 HBW 1/30		300 HBW 10/500		300 HBW 10/3000

600 HBW 1/5		600 HBW 1/30		600 HBW 10/500		600 HBW 10/3000

Za testiranje su korsiteni sljedeci blokovi:

- 125HB 10/500 serijskog broja 812-006,

- 160HV10 serijskog broja 293-250,

- 254HB 10/3000 serijskog broja 810-202,

- 300HV10 serijskog broja 294-367,

- 529HBW 5/750 serijskog broja 8301-50 DW 2005,

- 593HV10 serijskog broja 290-736.

- Knoop

Za pravljenje Knoop otisaka korsitena je:

- LEICA VMHT AUTO  opsega od 50 g do 2 kg.

Planirano je da se Knoop otisci analiziraju na reprezentativnom broju uzoraka, ali ispitivanje nije provedeno do kraja. Manuelna mjerenja su izvedena ali automatska nisu jer automatski sistem za mjerenje otisaka koju UME razvija, nije jos uvijek dovoljno razvijeno za automatsko mjerenje Knoop otisaka. Otisci su napravljeni primjenom minimalne, 50% maksimalne I maksimalne sile koju koristeni uredjaj moze proizvesti.

Planirano je korsitit blokove cije su vrijednosti tvdoce priblizne:

100 HK 0,05		100 HK 1		100 HK 2

500 HK 0,05		500 HK 1		500 HK 2

900 HK 0,05		900 HK 1		900 HK 2

Za testiranje su korsiteni sljedeci blokovi:

- 102HV1 serijskog broja 711-081,

- 502HV1 serijskog broja 711-246,

- 904HV1 serijskog broja 709-293.

- Automatsko mjerenje tvrdoce

Za automatsko mjerenje tvrdoce koristen je softver GSV HARDNESS koji UME razvija, u kombinaciji sa socivima 10X/0.30, 20X/0.45 i 50X/0.80 proizvodjaca Nikon. Za Vickrs otiske manje od 100 μm koristilo se socivo sa uvecanjem od 50X, dok se za vece otiske koristilo socivo od 20X. Za Brinell otiske se uvijek koristilo socivo 20X.